气体分析仪维修标准及要求

一、投标要求

- 因为是到现场维修，所以要求投标单位必须要将“投标单位安全负责人证书”及投标单位安全员证书，双证作为附件上传，方可投标；且将来到现场维修施工的2名人员必须要和投标时所上传的 安全负责人及安全员证件一致。

- 要求投标单位具有ABB气体分析仪授权书；

- 要求投标单位上传工程师所具备的ABB气体分析仪培训证书；

- 要求所提供的备件具有相应的ABB、JCT原厂渠道证明；

- 明细清单上的备件逐项予以更换，不得漏换，且更换下来的旧件，甲方    将逐项核对入库。

二、故障及需要维修明细清单

1.高温气体分析系统   2套

故障现象：第1套故障现象：

（1）、NO数值漂移较大

（2）、探头管和降温护套间漏油

（3）、冷凝器温度无法降低到4℃

（4）、采样管伴热带温度控制器无法控制温度

（5）、探头进出时存在卡顿

（6）、换热器风扇异响

（7）、油泵有噪音

第2套故障现象：

（1）、通入标准气后NO数值基本不变

（2）、O2数值低且通入空气后无变化

（3）、冷凝器温度降低到0℃以下

（4）、探头进出时存在卡顿

（5）、油泵有噪音

维修更换清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NL200气室768958（ABB） | 1 | 个 |  |
| 2 | 氧模块magnos206 | 1 | 个 |  |
| 3 | NO检测器769117（ABB） | 1 | 个 |  |
| 4 | AF-1过滤器（JCT） | 4 | 个 |  |
| 5 | JAF-2过滤器（JCT） | 2 | 个 |  |
| 6 | JDM流量计（JCT） | 1 | 套 |  |
| 7 | 四氟管 | 10 | 米 |  |
| 8 | 冷凝器JCS-100双冷枪( JCT品牌）维修 | 2 | 个 |  |
| 9 | JCT玻璃冷枪 | 4 | 个 |  |
| 10 | 油冷式采样探头维修 | 2 | 个 |  |
| 11 | 换热器风扇 | 1 | 个 |  |
| 12 | 油泵维修 | 1 | 个 |  |
| 13 | 探头导轨 | 2 | 套 |  |
| 14 | 铜管 | 20 | 米 |  |
| 15 | 采样管路的排查，保证畅通 | 80 | 米 |  |
| 16 | 四氟两通阀 | 2 | 个 |  |
| 17 | HT-55温控器（JCT） | 20 | 米 |  |
| 18 | 各组分标准气体基础标定（含给现场提供标准气 | 2 | 套 |  |
| 19 | 分析仪各组分线性优化，光平衡调整，相位调整 | 2 | 套 |  |
| 20 | 工时费等其他费用 | 2 | 套 |  |

2.低温气体分析仪系统  2套

故障现象：

1.第一套故障现象

（1）、NO CO数值波动特别大

（2）、冷凝器温度无法无法降低到4℃

（3）、采样温度无法控制

2.第二套故障现象：

（1）、NO测量和标定时数值显示均为负值

（2）、CO和O2均有漂移

（3）、冷凝器温度无法降低到4℃

维修更换清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NL200气室768958 (ABB ） | 1 | 个 |  |
| 2 | NL20气室768954（ABB） | 1 | 个 |  |
| 3 | NO检测器769117（ABB） | 1 | 个 |  |
| 4 | AF-1过滤器（JCT） | 2 | 个 |  |
| 5 | JAF-2过滤器（JCT） | 4 | 个 |  |
| 6 | JDM流量计（JCT） | 2 | 个 |  |
| 7 | 探头维修 | 2 | 个 |  |
| 8 | 四氟两通阀 | 2 | 个 |  |
| 9 | 冷凝器JCS-100双冷枪( JCT）维修 | 2 | 个 |  |
| 10 | JCT玻璃冷枪 | 4 | 个 |  |
| 11 | HT-55温控器（JCT） | 1 | 个 |  |
| 12 | 四氟管 | 10 | 米 |  |
| 13 | 采样管路的排查，保证畅通 | 60 | 米 |  |
| 14 | 各组分标准气体基础标定（含给现场提供标准气） | 1 | 个 |  |
| 15 | 分析仪各组分线性优化，光平衡调整，相位调整 | 2 | 套 |  |
| 16 | 工时费等其他费用 | 2 | 套 |  |

三、维修技术标准及要求

1、系统安全要求

（1）、保证系统在环境温度在（15~35）℃，相对湿度≤85%条件下，电源端子对地或者对机壳的绝缘电阻不小于20MΩ。

（2）、保证系统在环境温度在（15~35）℃，相对湿度≤85%条件下，在1500V（有效值）正弦波实验电压下持续1min，不应出现击穿或者飞弧现象。

（3）、保证系统中漏电保护装置，接地措施，防雷击装置的良好。、

（4）、保证室内环境温度：（15～35）℃；室外环境温度（-20～50）℃；

（5）、保证相对湿度：≤85%；

（6）、保证大气压：（80～106）kPa；

（7）、保证供电电压：AC（220±22）V，（50±1）Hz。

2、样气的采样和传输要求

（1）、保证采样探头内部没有被腐蚀，没有漏点，没有堵塞，探头冷却油管不应漏油，保证探头进出采样空间顺畅。

（2）、保证采样管线加热装置、保温装置的良好。使加热温度控制在120℃以上，并且高于露点温度10℃以上，使温度在柜内显示。

（3）、保证采样管线内部没有腐蚀，没有与其他气态污染物反应，没有堵塞，没有漏点。

（4）、保证反吹气为干燥清洁气体，对反吹系统进行耐压强度试验，试验压力为常用工作压力的 1.5 倍。

（5）、保证采样泵有足够的抽气能力，且采样泵没有漏气现象。

3、柜内预处理设备要求

（1）、保证柜内冷凝设备可以保持再4℃左右，温度波动不应超过2℃。其实际温度在柜内可以显示。

（2）、保证采样阀开通和闭合的良好，且阀内没有腐蚀，堵塞，漏气等现象。

（3）、保证反吹阀开通和闭合的良好，且阀内没有腐蚀，堵塞，漏气等现象。

（4）、保证蠕动泵正常运转，且没有有漏气现象。

（5）、保证柜内三级过滤器滤芯没有污染，腐蚀现象。

（6）、保证系统内反吹系统正常运行，防止管线堵塞。

（7）、柜内的散热装置，确保机柜内的温度符合仪器正常工作温度

（8）、保证柜内四氟管路，接头等不存在漏气，管路老化等

（9）、保证柜内电源稳定

（10）、保证柜内线路不存在松动，虚接，老化等现象

（11）、保证PLC输出稳定，准确。并对其程序进行检查优化

4、分析仪表的要求

（1）、保证分析仪气室干净，没有被污染，腐蚀，进水，漏气等

（2）、保证分析仪探测器可以准确测量，没有漏气，损坏。

（3）、保证分析仪内电源正常运行。

（4）、保证分析仪内光源、切光马达、斩波器、ssi板、amc板、AO、DO输出板、气体压力控制板、面板键盘、屏幕等正常使用。

（5）、分析仪响应时间：≤120s

（6）、分析仪器重复性：≤2%

（7）、分析仪器线性误差：不超过±2%满量程

（8）、分析仪器24h零点和量程漂移：不超过±2%满量程

（9）、分析仪器一周零点和量程漂移：不超过±3%满量程

（10）、环境温度变化影响：环境温度在15~35℃内变化，分析仪器的读数变化，不超过±5%满量程。

（11）、样气进流量变化影响：样气流量变化±10%，分析仪器读数变化不超过±2%满量程。

四、报价须知

因为疫情不可控因素，投标单位应充分考虑可能发生的诸如需要在客户现场所在地或者投标单位所在地居家隔离、集中隔离所产生的费用，报价时一并考虑，后期不得以任何理由增加费用。报价时须上传报价明细清单作为附件上传