

1技术要求范围
1.1概述

本次设备招标工作采购1套电子汽车衡相关设备和相关的配套的设计、制造、运输、接卸、开箱检验、现场保管、安装、试验、检验、空，重载试运转，考核和验收，保险、风险、操作人员培训及现场服务等全套服务在内。并按照本规格书的要求正常投入运转。

本技术规格书中未提及或未特别提及，但涉及设备性能和系统完整性所必需的设计材料、工具、配件、程序软件和技术服务以及其他与之相关工作均应包括在供货范围之内。

供货进度及技术服务时间必须满足招标人提出的总体进度要求及基础设施的施工安排。

投标人保证提供供货范围合同设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规格书的要求。

投标人提供详细的供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，投标人仍在执行合同时无偿补足。

投标人提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细的随机备件、必备备件清单。投标人提供所供设备中的外购件清单。

1.2 供货范围

项目共配置1套电子汽车衡，其中：

最大称重100t的电子汽车衡1套；

基础形式均采用浅基坑布置形式；
电子汽车衡本体由秤体、称重显示仪表、称重传感器等组成；
应提供所属设备安装和检修所需专用工具每种型号各一套。

1.3.强制性要求（否则视为废标）

投标人应免费提供设备及部件相关的技术文件和图纸（包括电子版dwg格式图纸<图纸必须为1:1绘制，拒绝一个示意图只更改标注数据>和.doc文件），蓝图6份(加盖公章)，以保证工程施工图设计工作的顺利进行。投标方提供的图纸应充分表现该设备的检修要求，注明该设备最大检修部件的重量和尺寸，清晰注明设备外形尺寸、安装尺寸、重量、预埋件及动载荷（即工作载荷）、电气和控制部分接线图等相关技术参数

2技术要求

1）电子汽车衡技术要求

	
	电子汽车衡规格型号
	SCS-100-3418
	

	
	数量
	1套
	

	
	基础形式
	浅基坑
	

	1.
	秤体

	
	最大称量            
	100t
	

	
	秤台结构形式 
	四段U型梁结构
	

	
	秤台台板尺寸                                     
	3.4×18(m×m) 
	

	
	检定分度值
	e=20kg
	

	
	最小秤量
	20e
	

	
	材质
	Q235优质材料
	

	
	准确度等级
	OIML C3
	

	
	电源电压与频率  
	220V  50HZ±1％  
	

	2．
	称重传感器（输出数字信号）

	
	数量
	10只
	梅特勒·托利多

	
	最大称量
	50t
	

	
	准确度等级
	OIML C3
	

	
	-40(C~+55(C
	-40(C~+55(C
	

	
	防护等级
	IP68-IP69K
	

	
	传感器材质
	不锈钢
	

	3.
	防浪涌保护器

	
	电源
	220VAC/16A（负载电流）

	
	保护电压
	(1.0KV（L-N）；(1.5KV（L-G，N-G）

	
	保护电流
	2.5Ka


（1）秤体

①整个秤体外形美观、结构合理、维修方便和性能可靠。

②全钢结构、U型梁、模块化多单元秤台组合；大型钢厂正规优质碳素结构钢板材（材料牌号Q235B），每节秤面板是无焊缝链接而成，单节秤台整张钢板。

③秤面和U型梁采用同一种材质，增强秤体的焊接可靠性，保证秤体的整体强度和抗扭性能。

④全部钢材在焊接前进行喷丸处理去除表面锈蚀和氧化皮，秤体焊接完毕，采用大型整体抛丸机整体抛丸除锈，消除各种应力。同时保证油漆附着力，采用高固环氧耐磨漆，更耐腐蚀。

⑤秤体U型梁直缝采用自动化连续焊接（CO2自动保护焊），其他结构焊接采用智能双坐标6轴机器手焊接系统，焊缝表面光滑平整，确保焊接质量。在焊接过程中，对U型梁进行预拱处理，以防止秤体焊好后产生变形，影响计量精度。 

⑥板材、立面及棱角经过数字化切割精心处理，U型梁成型采用大型弯板设备，确保加工质量。

⑦秤体采用U型钢大梁结构，秤体强度高、刚性大，稳定性好，开启式端面安装结构，限位结构设计合理、可靠，调整方便。U型梁高度不低于360mm
⑧100t汽车衡要求轴载设计不低于40t。

⑨汽车衡限位装置应该设置于位于汽车衡中间搭接部分，具备免调节功能。

⑩信号电缆使用不锈钢双屏蔽铠装电缆

（2）传感器

①采用不锈钢传感器，输出数字式重量信号，抗干扰能力强，最大传输距离1200m。

②传感器的性能参数采用数字化误差补偿技术和高度集成化电子元件，用软件实现传感器的线性、零点、额定输出温漂、蠕变等性能参数的综合补偿，大大提高了传感器综合精度和可靠性。

③传感器采用全密封激光焊接不锈钢外壳，具有防水、防腐、抗射频干扰功能。

④传感器具有高精度、长期稳定性，适应室外温度变化。

⑤传感器具有自复位功能，确保传感器始终处于垂直受力状态。

⑥由于传感器的结构特点，使其具有较强的抗侧向力功能。

⑦传感器具有防二次雷击功能，需提供证明文件。

⑧称重传感器准确度等级：C3，并提供证明文件；称重传感器线缆具备可插拔，为便于维修维护；称重传感器防护等级IP68同时满足，并提供证明文件。

⑨传感器外壳采用不锈钢焊接密封。具有防水、防尘、防化学腐蚀和抗干扰能力，适用于恶劣环境。其支承、外壳及敏感承载梁应为不锈钢材料制造。
- 5 -

