## 化验室设备
广宗公司化验室设备校验计划（2023年度）
使用单位 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 主要技术要求（精度） | 数量 | 所在位置 | 承检单位 | 检定时间 | 备注 | 单价 | 总价
广宗公司化验室 | 电子天平 | TD2002 | 天津天马衡基仪器有限公司 | 实际分度值：0.01g最大称量200g 准确度：Ⅲ级 | 1台 | 控制室 | 第三方检测机构 | 3月 | 一年一次
| 电子天平 | JA103H | 天津天马衡基仪器有限公司 | 实际分度值：1mg，最大称量110g 精度度Ⅱ级 | 1台
| 电热鼓风干燥箱 | 101-2A | 北京中兴伟业仪器有限公司 | 最高温度300℃，温度计精度±1℃ | 1台
| 电子天平 | FA2004B | 上海精科天美科学仪器有限公司 | Max=200g e=10d d=0.1mg 准精度级别 ：Ⅰ级 | 1台 | 分析室
| 电热恒温干燥箱 | 101-1 | 烟台凯拓电炉科技有限公司 | 最高温度300℃，温度计精度±1℃ | 1台
| PH计 | pHS-3C | 上海仪电科学 | 测量pH范围0～14，最小分度为0.02pH单位 | 1台
| 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 天津市中环实验电炉有限公司 | 使用温度：（400～1300）℃热电隅，精度+10℃ | 1台 |  |  | 3月/9月 | 一年两次
| 水泥胶砂试体成型振实台 | ZS-15 | 无锡建仪仪器有限公司 | 振实台的振幅：(15±0.3)mm， 振动频率：60次/60±2s， 台盘(包括臂杆，模套和卡具）的总质量：(13.75±0.25)kg， 台盘中心到臂杆轴中心距离：(800±1)mm。 | 1台 | 物理室 |  | 3月 | 一年一次
| 行星式水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 无锡建仪仪器有限公司 | 间隙范围： 叶片与锅底、锅壁的工作间隙（3±1)mm， 搅拌叶片转速： 低速档，自转(140±5)r/min；公转（62±5）r/min； 高速档：自转(285±10)r/min。公转（125±10）r/min | 1台
| 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 无锡建仪仪器有限公司 | 间隙范围： 搅拌叶与锅壁、锅底间隙(2±1)mm， 搅拌叶负载公转：(62±5)r/min慢速，(125±10)r/min（快速） 搅拌叶负载自转： (140±5)r/min 慢速,(285±10)r/min快速。 | 1台
| 水泥电动抗折试验机 | DKZ-5000 | 无锡建仪仪器有限公司 | 示值相对误差±1％, 示值相对变动性≤1％， 灵敏度≥2％。 | 1台
| 压力试验机 | TYE--300 | 无锡建仪仪器有限公司 | 示值相对误差±1.0％，示值重复性不大于1.0％，示值回零±0.1%，示值的相对分辨率不大于0.5%，加荷速率(2400±200)N/S, | 1台
| 游标卡尺 | （0-300)mm | 上海工具厂有限公司 | 量程≥300mm，分度值0.02mm | 1个
| 水泥砼恒温恒湿标准养护箱 | HBY-40B | 上海路达试验仪器有限公司 | 温、湿度均匀，温度（20±1）℃，相对湿度≥90％ | 1台 |  |  | 3月/9月 | 一年两次
| 温湿度表 | KTH | 天津市凯隆达仪器仪表有限公司 | 1.测量范围：（-20～＋50）℃ 相对湿度：0～100%RH2.最小分格： 1℃ 相对湿度1%RH 3.仪器误差： （-20）～0）℃±1.5℃ (0 ～＋50)℃±1℃相对湿度： 不大于±5%RH (30%～100%RH)4.外形尺寸及重量：Φ122mm×30mm 相对湿度：0.3Kg | 1个 |  |  | 3月 | 一年一次
| 沸煮箱 | FZ-31A | 无锡建仪仪器有限公司 | 沸煮箱绝缘电阻≥2MΩ。两根电热管总功率在（3600～4400）W，小功率电热管在（900～1100）W，温控时间：自动升温至沸腾（30±5）min，恒沸（180±5）min。手动：宜具有在任意情况下使大功率电热管开、闭功能。 | 1台
| 电子天平 | TD20001C | 天津天马衡基仪器有限公司 | 实际分度值（d）：0.1g, 最大称量2000g 准确度：Ⅲ级 | 1台
| 电子天平 | BH-15 | 启动友铭衡器有限公司 | 实际分度值：0.5g, 最大称量15KG， 准确度等级：Ⅲ级 | 1台
| 水泥胶砂试模 | 40×40×160 | 无锡市中科建筑仪器有限公司 | 模腔长度：（160±0.8）mm.模腔宽度：（40±0.2）mm.模腔高度：（40.1±0.1）mm.试模质量：（6.25±0.25）kg | 25个
| 水银温度计 | （0-50）℃ | 北京富瑞辰机械有限公司 | 分度值：0.1℃ | 1个
| 净浆标椎稠度与凝结时间测定仪 | (0-70)mm | 无锡建仪仪器有限公司 | 滑动杆与试杆、滑动杆与试锥、滑动杆与试针总质量均为(300±1)g，试杆、试锥、试针的同轴度<1.0mm，试针直径为Φ(1.13±0.05)mm, 针头呈平头。 | 3个
| 水泥抗压夹具 | 40mm×40mm | 无锡建仪仪器有限公司 | 上、下压板长度：>40mm， 上、下压板宽度：（40.0±0.1）mm;厚度：>10mm，上、下压板的平面度为0.01mm， 上、下压板粗糙度：Ra应在（0.1～0.8）um之间，上、下压板自由距离；>45mm； 定位销高度不高于下压板表面5mm,间距为(41～55)mm。 | 2个
| 养护槽漂浮温度计 | 内标式 | / | 分度值1℃ | 1个
| 秒表 | XL-011 | 浙江义务上溪工业区 | 精度0.1s | 1个
| 比表面积测定仪 | FBT-6A | 北京富瑞辰科技有限公司 | 测定误差：±2%（与国家标准样品对比） | 1个
| 试验筛 | 80um | 绍兴 | 筛析测试细度：用标准样品标定，修正系数C宜在： 0.80～1.20范围内。 | 1个
| 试验筛 | 45um | 绍兴 | 筛析测试细度：用标准样品标定，修正系数C宜在： 0.80～1.20范围内。 | 1个
| 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3型 | 北京际威试验仪器有限公司 | 圆盘跳动落距：（10.0±0.2)mm， 跳动部分总质量：（4.35±0.15）kg. 采用流动度标准样检定跳桌，其误差宜在允许范围内 | 1台
合计
编制：祝建甫 审核：刘志国 批准： 日期：