## Sheet1
清河公司2023年设备仪器校准检定计划
公司名称 | 使用单位 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 主要技术要求（精度） | 数量 | 单位 | 证书类型 | 所在位置 | 检定时间 | 频次 | 单价 | 总价
| 清河化验室 | 净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | （0-70）mm | 绍兴县 | 1、滑动部分总重量为（300±1）g⒉试杆、试锥、试针的同轴度：＜1.0mm,⒊ 初凝用试针Ф1.13mm±0.05mm 终凝用试针Ф1.13mm±0.05mm | 1 | 台 | 检定 | 物理室 | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 抗压夹具 | （40*40）mm | 无锡建仪 | 上下压板长度：＞40mm，上下压板宽度（40.0±0.1）mm、厚度：＞10mm，上下压板平面度为0.01mm，上下压板粗糙度：Ra宜在（0.1-0.8）um之间，上下压板自由距离＞45mm，定位销高度不高于下压板表面5mm,间距为（41-55）mm | 1 | 台 | 校准 |  | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 秒表 | 504 | 上海 | 最小度数：0.1秒，延续走时（时）：≥6.0 | 1 | 台 | 检定 |  | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 无锡建仪 | 间隙范围：搅拌叶与锅壁、锅底间隙（2±1）mm，搅拌叶负载公转：(62±5)r/min慢速，(125±10)r/min快速。搅拌叶负载自转：(140±5)r/min慢速,(285±10)r/min快速 | 1 | 台 | 检定 |  | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 水泥胶砂试体成型振实台 | ZS-15 | 无锡建仪 | 振实台的振幅：（15.0±0.3）mm，振动频率：60次/60±2s，台盘上装上空试模后包括臂杆，模套和卡具的总重量：(13.75±0.25)kg，台盘中心到臂杆轴中心距离：(800±1)mm | 1 | 台 | 检定 |  | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 行星式水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 无锡建仪 | 间隙范围：搅拌叶与锅壁间隙、搅拌叶与锅底间隙（3±1）mm，搅拌叶的转速:低速档：自转(140± 5）r/min,公转(62±5）r/min高速档：自转(285±10）r/min,公转(125±10）r/min | 1 | 台 | 检定 |  | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 抗折试验机 | DKZ-5000 | 无锡建仪 | 示值相对误差为±1.0％, 示值相对变动度≤1％，灵敏度：≥2% | 1 | 台 | 检定 |  | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 压力试验机 | TYE-300 | 无锡建仪 | 示值相对误差±1.0%，示值重复性≤1.0%,示值回零±0.1%，示值的相对分辨率≤0.5%，加荷速率（2400±200）N/S | 1 | 台 | 检定 |  | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 沸煮箱 | FZ-31 | 绍兴县 | ⒈沸煮箱绝缘电阻≥2MΩ⒉两根电热管总功率为（3600-4400）W小功率电热管在（900-1100）W3温控时间：自动升温（30±5）min 恒沸（180±5）min.手动：宜具有在任意情况下使用大功率电热管开、闭功能。 | 1 | 台 | 校准 |  | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 恒湿恒温养护箱 | YH-40B | 中国科析 | 温湿度均匀，温度20±1℃，相对湿度≥90％ | 1 | 台 | 校准 |  | 3月/9月 | 一年二次
| 清河化验室 | 恒湿恒温养护箱 | HBY-40B | 中国科析 | 温湿度均匀，温度20±1℃，相对湿度≥90％ | 1 | 台 | 校准 |  | 3月/9月 | 一年二次
| 清河化验室 | 干湿温度计 | 34921 | 北京 | 测量范围:温度-20-50℃,湿度0-100%RH | 1 | 台 | 检定 |  | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 电子天平 | WT20001KF | 常州 | 分度值：0.1g最大称量：2000g | 1 | 台 | 检定 |  | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 游标卡尺 | 0-200mm | 杭州 | 测量范围0-200mm，精度0.02mm | 1 | 台 | 检定 |  | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 水泥胶砂试模 | 40×40×160 | 北方建筑 | 模腔长度范围;（160±0.8）mm；模腔宽度范围：（40±0.2）mm，模腔高度范围：（40.1±0.1）mm 试模重量：（6.25±0.25）Kg | 6 | 台 | 检定 |  | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3型 | 天津建仪 | 圆盘跳动落距：(10.0±0.2)m。振动部分总重量：（4.35±0.15）kg。采用流动度标准样鉴定跳桌，其误差宜在允许范围内。 | 1 | 台 | 检定 |  | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 干燥箱 | FX101-1 | 科析 | 带鼓风设备、最高温度300℃，温度计精度±1℃ | 1 | 台 | 检定 | 分析室 | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 高温炉 | SX-G07123 | 天津中环 | 使用温度0-1100℃，精度±1℃ | 1 | 台 | 检定 |  | 3月/9月 | 一年二次
| 清河化验室 | 电子天平 | FA2004 | 天津 | 分度值：0.0001g最大称量：200g | 1 | 台 | 检定 |  | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 电子天平 | JA2003 | 天津 | 分度值：0.001g最大称量：200g | 1 | 台 | 检定 | 控制室 | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 电子天平 | WT6002K | 常州 | 分度值：0.01g最大称量：600g | 1 | 台 | 检定 |  | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 干燥箱 | 101-1A | 天津 | 带鼓风设备、最高温度300℃，温度计精度±1℃ | 1 | 台 | 检定 |  | 3月 | 一年一次
| 清河化验室 | 试验筛 | 1、方孔边长0.080毫米。 2、方孔边长0.045毫米。 | 绍兴 | 修正系数c=F标/F测 使用筛在0.80—1.2之间 | 2 | 台 | 检定 |  | 3月 | 一年一次