| 编号 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类设备的应用情况 |  |  |
|  | 用于测量水泥厂内烟道气体成分。 |  |  |
| 2 | 技术规格 |  |  |
|  | 气体分析仪的类型 | 德图350便携式烟气分析仪 |  |
|  | 测量的部件: | - 氧气（O2） - 碳含量（СО） - 氮氧化物(NO) - 二氧化硫 (SО2) - 二氧化氮（NO2） |  |
|  | 已测量到的氧的浓度范围 (О2) | - 0----+25VOL% |  |
|  | 测量的碳浓度范围 (СО) | - 0----+10000 PPM |  |
|  | 一氧化氮浓度范围(NO) | - 0---+4000PPM |  |
|  | 二氧化氮浓度范围（NO2） | - 0---+500PPM |  |
|  | 二氧化硫浓度范围（SO2） | - 0---+5000PPM |  |
|  | 计算功能 | - 二氧化碳 (СО2) |  |
|  | 能够将测量结果保存到设备内存中，具备全槽5倍量程扩展功能，具备帕尔贴冷凝器能够有效除水。配备耐温1200℃的工业探针。提供蓝牙连接功能。配备探针前置过滤器，用于过滤粉尘防止探针堵塞。 |  |  |
|  | 气体分析仪的电源供应 | 来自可拆卸的可充电电池（必要时配备适配器） |  |
|  | 量程扩展功能 | 单槽量程扩展，扩展倍数可选0、2、5、10、20、40倍 |  |
|  | 其他 | 压力传感器自动归零功能，DC输入11v...40v（testo350分析箱与直流电源适配器配套），特制气泵 |  |
| 3 | 文件要求 |  |  |
|  | 供应商应交付设备提供完整的文件，包括但不限于: - 厂家出具的针对邢台金隅冀东水泥有限公司的售后服务承诺函，且真实可查 - 报价供应商需提供德图官方授权的代理证书且真实可查 - 报价供应商应提供德图厂家提供的针对该项目的授权书且真实可查 |  |  |
| 4 | 质量要求 |  |  |
|  | 交付的设备应为: - 全新（不允许提供由翻新装置和零件组装的展览样品和设备）和功能; - 未使用的; |  |  |
| 5 | 交付设置 |  |  |
|  | - 交货装置应包括但不限于: - 烟气分析仪-1台. - 烟气探枪，1个. - 仪器箱1件. - 操作手册，1本 |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |
|  | 培训内容应为：: 可远程视频指导培训，必要时提供现场培训。 |  |  |
| 7 | 保修期限 |  |  |
|  | 自设备投入使用之日起12个月. |  |  |