涿鹿金隅水泥质量部火焰光度计维修方案

一、维修、施工、服务名称：涿鹿金隅火焰光度计维修；
二、工期要求：设备抵达中标方工厂后5天内。

三、针对此外委施工供应商需要提供的资质：仪器仪表备件维修安装。

四、承包方式：包工包料。

五、是否需勘踏现场：不需要。
六、施工内容：

	分项内容
	技术要求、规范、说明
	方案内容
	地点
	数量
	单位
	单价（元）
	质保期
	质量、验收标准

	火焰光度计维修
	1、保证原有火焰光度计使用介质不发生改变；

2、稳定性:用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对最大变化量≤3℅.每分钟测量1次,共测定6次,仪器示值的相对最大变化量≤15℅

3、重复性: ≤3℅

4、线性误差:K: ≤0.005mmol∕L

         Na: ≤0.03mmol∕L


	将原有设备主机板、信号板、滤色片、雾化器更换，并进行有效的调试。
	返厂维修
	1
	台
	
	12
	按技术要求验收


7、 付款方式：验收合格后中标方开具相应的增值税发票。甲方发票录入后付款。

