# 手持气体检测仪维修技术要求

1. **产品制造商和型号**

　　产品制造商： 华瑞科学仪器（上海）有限公司

　　产品名称：复合式气体检测仪

　　型号规格：GasAlertMicroClip XT

1. **目前故障**

探测器无法开机。

1. **技术要求**

|  |
| --- |
| 1、传感器技术参数： |
| 传感器 | 测量范围 | 分辨率 |
| 一氧化碳（CO） | 0-500ppm | 1ppm |
| 硫化氢（H2S） | 0-100ppm | 1ppm |
| 氧气（O2） | 0-30%VOL | 0.1% |
| 可燃气体（LEL） | 0-100%LEL | 1% |
| 0-5.0%v/v | 0.1% |

|  |
| --- |
| 2、最大允许误差： |
| 可燃气体检测器 | ±5%FS |
| 氧气检测器 | ±5%FS |
| 一氧化碳气体检测器 | ±10% |
| 硫化氢气体检测器 | 5×10-6 |

3、维修后需保证外观、报警功能、防爆性能等正常。

