厂界颗粒物连续自动监测系统（扬尘在线监测系统）技术要求
1、 ★采用β射线吸收法直接测量颗粒物（TSP）质量浓度，同时监测气象五参数、噪声；

2、 具备动态加热系统（DHS），消除湿度因素对测量结果的影响，可以减少易挥发性颗粒物损失；

3、 采用PMT检测器，测量稳定，安全可靠，数据准确；

4、 测量数据自动记忆，断电后自动保存当前数据，来电后仪器自动启动采样；

5、 ★支持一址多发，可实现多平台同时联网；

6、 支持0TA远程升级，确保设备使用最新软件版本，保持最佳性能；

7、  ★支持雾炮联动功能，可在仪器屏幕设置阈值，监测数值超过阈值后，雾炮等降尘设施自动启动。

8、  ★支持单斑点多次采样，根据积尘情况智能移纸，降低耗材使用量

9、  测量范围： (0～10000)μg/m³

10、 采样流量：16.67L/min

11、 时钟误差：正常条件下±20S，断电条件下±120S

12、 温度测量示值误差：±2℃

13、 流量稳定性：单次测试点±10%，24小时平均±5%

14、 校准膜重现性：±2%

15、 电压变化稳定性：±5%

16、 ★平行性：≤2.2%(以PM10总站检测报告为准）

17、 有效数据性：≥85%

18、 ★参比方法比对测试：夏季（斜率：0.91；截距：0.3μg/m³；相关系数:0.988）、

 秋季（斜率：1.03；截距：4.7μg/m³；相关系数:0.990）

19、 现场LED公示屏，滚动显示各项监测数据，显示内容可通过监测仪屏幕设置；

20、 监测仪机箱采用前后双开门设计，便于维护；

21、 ★β射线放射源：C14，半衰期 5730 年,符合放射性同位素监管要求，制造商须具备河北省生态环境厅的豁免备案证明文件，提供资质证明，原件备查；

22、 ★产品通过中国环境监测总站的环境监测仪器适用性检测合格认证，提供检测合格截图名录。

23、 ★产品具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的CMA检测报告，提供资质证明，原件备查；

24、 ★产品具有CCEP认证，提供资质证明，原件备查；

25、 ★生产厂家通过测量管理体系认证，提供资质证明，原件备查。

26、 ★生产厂家具备制造计量器具相适应的人员和检定仪器设备资质证明，提供截图。

27、 所供设备用分析仪表必须与总站检测报告中参数和图片一致，否则按违约处理。

28、 ★设备销售代理商须取得制造厂商授权。
29、 ★负责安装调试、比对、联网验收。
(标★项为必须满足项，有1项不满足则报价无效）
